## 0 deg
Customer: ISSKA
DUT Model: Sensirion SFM3003-300
DUT Serial Number: 2320000708
Measurement Principle: Anderes
Measurement Date: 20.09.2023
Software Version: 0.1
Measurement ID | Ref Velocity(m/s) | Std Dev (m/s) | DUT output (SLM) | Std Dev (SLM) | Ref Freq (Hz) | Std Dev (Hz) | DUT Freq (Hz) | Std Dev (Hz) | Diff. pressure (Pa) | Std Dev (Pa) | Temperature (°C) | Barometric Pressure (hPa) | Humidity (percent) | Air Density (kg/m^3) | Motor Setting (Hz)
1 | 0.154 | 0.001 | 0.192 | 0.008 | 5.085 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.847 | 951.608 | 49.215 | 1.128 | 0.22
2 | 0.301 | 0 | 0.609 | 0.015 | 13.469 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.842 | 951.633 | 49.165 | 1.128 | 0.339
3 | 0.498 | 0 | 1.54 | 0.017 | 25.484 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.794 | 951.563 | 49.265 | 1.128 | 0.476
4 | 0.799 | 0.001 | 3.33 | 0.035 | 44.354 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.773 | 951.616 | 49.324 | 1.128 | 0.686
5 | 1.196 | 0.001 | 5.94 | 0.054 | 69.442 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.777 | 951.587 | 49.317 | 1.128 | 0.979
6 | 1.602 | 0.001 | 8.81 | 0.077 | 95.256 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.784 | 951.52 | 49.258 | 1.128 | 1.279
7 | 1.993 | 0.002 | 11.66 | 0.099 | 120.126 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.791 | 951.536 | 49.244 | 1.128 | 1.562
8 | 2.497 | 0.004 | 15.94 | 0.156 | 152.224 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 951.511 | 49.199 | 1.128 | 1.926
9 | 2.991 | 0.009 | 20.44 | 0.165 | 183.706 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.809 | 951.451 | 49.163 | 1.128 | 2.275
10 | 5.014 | 0.011 | 39.28 | 0.405 | 312.752 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.821 | 951.447 | 49.1 | 1.128 | 3.743
11 | 7.988 | 0.015 | 73.84 | 1.095 | 502.495 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.875 | 951.374 | 48.923 | 1.128 | 5.903
Orientation | 0 | deg
v (m/s) | 0.154 | 0.301 | 0.498 | 0.799 | 1.196 | 1.602 | 1.993 | 2.497 | 2.991 | 5.014 | 7.988
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
mes 7
mes 8
mes 9
mes 10
mean (SLM) | 0.1924 | 0.609 | 1.54 | 3.33 | 5.94 | 8.81 | 11.66 | 15.94 | 20.44 | 39.28 | 73.84
std-dev (SLM) | 0.008 | 0.015 | 0.017 | 0.035 | 0.054 | 0.077 | 0.099 | 0.156 | 0.165 | 0.405 | 1.095
std-dev (%) | 4.158 | 2.4631 | 1.1039 | 1.0511 | 0.90909 | 0.87401 | 0.84906 | 0.97867 | 0.80724 | 1.0311 | 1.4829
Ref v (m/s) | S(v) (m/s) | DUT v (SLM) | S(v) (SLM) | T (°C) | p (mbar) | MU_Anlage (m/s) | U_Ref (m/s) | U DUT (m/s) | U_TOT (m/s) | Res. DUT (SLM) | Anzeige-Genauigkeit | U_TOT (%)
0.154 | 0.001 | 0.192 | 0.008 | 20.847 | 951.608 | 0.02 | 0.03 | 0.012833 | 0.04 | 0.0011547 | 0.001 | 25.97%
0.301 | 0 | 0.609 | 0.015 | 20.842 | 951.633 | 0.02 | 0.02 | 0.014828 | 0.03 | 0.0011547 | 0.001 | 9.967%
0.498 | 0 | 1.54 | 0.017 | 20.794 | 951.563 | 0.02 | 0.02 | 0.010995 | 0.03 | 0.0011547 | 0.001 | 6.024%
0.799 | 0.001 | 3.33 | 0.035 | 20.773 | 951.616 | 0.02 | 0.03 | 0.016796 | 0.04 | 0.0011547 | 0.001 | 5.006%
1.196 | 0.001 | 5.94 | 0.054 | 20.777 | 951.587 | 0.02392 | 0.03 | 0.021745 | 0.04 | 0.0011547 | 0.001 | 3.344%
1.602 | 0.001 | 8.81 | 0.077 | 20.784 | 951.52 | 0.03204 | 0.04 | 0.028003 | 0.05 | 0.0011547 | 0.001 | 3.121%
1.993 | 0.002 | 11.66 | 0.099 | 20.791 | 951.536 | 0.03986 | 0.05 | 0.033843 | 0.07 | 0.0011547 | 0.001 | 3.512%
2.497 | 0.004 | 15.94 | 0.156 | 20.798 | 951.511 | 0.04994 | 0.06 | 0.048875 | 0.08 | 0.0011547 | 0.001 | 3.204%
2.991 | 0.009 | 20.44 | 0.165 | 20.809 | 951.451 | 0.05982 | 0.07 | 0.048289 | 0.09 | 0.0011547 | 0.001 | 3.009%
5.014 | 0.011 | 39.28 | 0.405 | 20.821 | 951.447 | 0.10028 | 0.11 | 0.10339 | 0.16 | 0.0011547 | 0.001 | 3.191%
7.988 | 0.015 | 73.84 | 1.095 | 20.875 | 951.374 | 0.15976 | 0.17 | 0.23691 | 0.3 | 0.0011547 | 0.001 | 3.756%

## 180 deg
Customer: EuroAirport
DUT Model:
DUT Serial Number: 06190320
Customer: ISSKA
DUT Model: SFM3003-300-CE
DUT Serial Number: 708
Measurement Principle: Anderes
Measurement Date: 20.09.2023
Software Version: 0.1
Measurement ID | Ref Velocity(m/s) | Std Dev (m/s) | DUT output (SLM) | Std Dev (SLM) | Ref Freq (Hz) | Std Dev (Hz) | DUT Freq (Hz) | Std Dev (Hz) | Diff. pressure (Pa) | Std Dev (Pa) | Temperature (°C) | Barometric Pressure (hPa) | Humidity (percent) | Air Density (kg/m^3) | Motor Setting (Hz)
1 | 0.142 | 0.002 | 0.159 | 0.014 | 4.59 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 951.366 | 48.483 | 1.127 | 0.239
2 | 0.303 | 0.001 | 0.605 | 0.018 | 13.583 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 951.41 | 48.56 | 1.127 | 0.349
3 | 0.497 | 0 | 1.509 | 0.02 | 25.435 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.887 | 951.283 | 48.814 | 1.127 | 0.466
4 | 0.8 | 0.001 | 3.37 | 0.039 | 44.399 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.882 | 951.163 | 48.795 | 1.127 | 0.688
5 | 1.602 | 0.001 | 9.12 | 0.087 | 95.25 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.887 | 951.143 | 48.765 | 1.127 | 1.274
6 | 2.494 | 0.003 | 16.016 | 0.15 | 152.05 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.894 | 951.045 | 48.74 | 1.127 | 1.926
Orientation | 180 | deg
v (m/s) | 0.142 | 0.303 | 0.497 | 0.8 | 1.602 | 2.494
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
mes 7
mes 8
mes 9
mes 10
mean (SLM) | 0.159 | 0.605 | 1.509 | 3.37 | 9.12 | 16.016
std-dev (SLM) | 0.014 | 0.018 | 0.02 | 0.039 | 0.087 | 0.15
std-dev (%) | 8.805 | 2.9752 | 1.3254 | 1.1573 | 0.95395 | 0.93656 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Curves
Conversion curve (slm -->m/s): | x>0.15 m/s | y= -0.0006x2 + 0.1482x + 0.2546 |  | Ref v (m/s) | S(v) (m/s) | DUT v (SLM) | S(v) (SLM) | T (°C) | p (mbar) | MU_Anlage (m/s) | U_Ref (m/s) | U DUT (m/s) | U_TOT (m/s) | Res. DUT (SLM) | Anzeige-Genauigkeit | U_TOT (%)
| x<0.15 m/s | y= 0.0006x2 + 0.1482x - 0.2546 |  | 0.154 | 0.001 | 0.192 | 0.008 | 20.847 | 951.608 | 0.02 | 0.03 | 0.012833 | 0.04 | 0.0011547 | 0.001 | 25.97%
|  |  |  | 0.301 | 0 | 0.609 | 0.015 | 20.842 | 951.633 | 0.02 | 0.02 | 0.014828 | 0.03 | 0.0011547 | 0.001 | 9.967%
Unc | if 0.15<x<0.3 m/s | ±26% meas. Val. |  | 0.498 | 0 | 1.54 | 0.017 | 20.794 | 951.563 | 0.02 | 0.02 | 0.010995 | 0.03 | 0.0011547 | 0.001 | 6.024%
| if 0.3<x<0.5 m/s | ±10% meas. Val. |  | 0.799 | 0.001 | 3.33 | 0.035 | 20.773 | 951.616 | 0.02 | 0.03 | 0.016796 | 0.04 | 0.0011547 | 0.001 | 5.006%
| if 0.5<x<0.8 m/s | ±6% meas. Val. |  | 1.196 | 0.001 | 5.94 | 0.054 | 20.777 | 951.587 | 0.02392 | 0.03 | 0.021745 | 0.04 | 0.0011547 | 0.001 | 3.344%
| if 0.8<x m/s | ±4% meas. Val. |  | 1.602 | 0.001 | 8.81 | 0.077 | 20.784 | 951.52 | 0.03204 | 0.04 | 0.028003 | 0.05 | 0.0011547 | 0.001 | 3.121%
|  |  |  | 1.993 | 0.002 | 11.66 | 0.099 | 20.791 | 951.536 | 0.03986 | 0.05 | 0.033843 | 0.07 | 0.0011547 | 0.001 | 3.512%
|  |  |  | 2.497 | 0.004 | 15.94 | 0.156 | 20.798 | 951.511 | 0.04994 | 0.06 | 0.048875 | 0.08 | 0.0011547 | 0.001 | 3.204%
|  |  |  | 2.991 | 0.009 | 20.44 | 0.165 | 20.809 | 951.451 | 0.05982 | 0.07 | 0.048289 | 0.09 | 0.0011547 | 0.001 | 3.009%
|  |  |  | 5.014 | 0.011 | 39.28 | 0.405 | 20.821 | 951.447 | 0.10028 | 0.11 | 0.10339 | 0.16 | 0.0011547 | 0.001 | 3.191%
|  |  |  | 7.988 | 0.015 | 73.84 | 1.095 | 20.875 | 951.374 | 0.15976 | 0.17 | 0.23691 | 0.3 | 0.0011547 | 0.001 | 3.756%
Measurement ID (0 deg) | Ref Velocity(m/s) | Ref Vel *-1 | Std Dev (m/s) | DUT output (SLM) | SFM *-1 | Std Dev (SLM) | SFM Rel St.Dev | Total Rel Error (see SFM_0deg calibration file)
1 | 0.154 | 0.154 | 0.001 | 0.192 | 0.192 | 0.008 | 4.167% | 25.97%
2 | 0.301 | 0.301 | 0 | 0.609 | 0.609 | 0.015 | 2.463% | 10%
3 | 0.498 | 0.498 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0.017 | 1.104% | 6.024%
4 | 0.799 | 0.799 | 0.001 | 3.33 | 3.33 | 0.035 | 1.051% | 5.006%
5 | 1.196 | 1.196 | 0.001 | 5.94 | 5.94 | 0.054 | 0.9091% | 3.344%
6 | 1.602 | 1.602 | 0.001 | 8.81 | 8.81 | 0.077 | 0.874% | 3.121%
7 | 1.993 | 1.993 | 0.002 | 11.66 | 11.66 | 0.099 | 0.8491% | 3.512%
8 | 2.497 | 2.497 | 0.004 | 15.94 | 15.94 | 0.156 | 0.9787% | 3.204%
9 | 2.991 | 2.991 | 0.009 | 20.44 | 20.44 | 0.165 | 0.8072% | 3.009%
10 | 5.014 | 5.014 | 0.011 | 39.28 | 39.28 | 0.405 | 1.031% | 3.191%
11 | 7.988 | 7.988 | 0.015 | 73.84 | 73.84 | 1.095 | 1.483% | 3.756%
Measurement ID (180 deg)
-1 | 0.142 | -0.142 | 0.002 | 0.159 | -0.159 | 0.014 | 8.805%
-2 | 0.303 | -0.303 | 0.001 | 0.605 | -0.605 | 0.018 | 2.975%
-3 | 0.497 | -0.497 | 0 | 1.509 | -1.509 | 0.02 | 1.325%
-4 | 0.8 | -0.8 | 0.001 | 3.37 | -3.37 | 0.039 | 1.157%
-5 | 1.602 | -1.602 | 0.001 | 9.12 | -9.12 | 0.087 | 0.9539%
-6 | 2.494 | -2.494 | 0.003 | 16.016 | -16.016 | 0.15 | 0.9366%